- 一、技术要求

（一）梅毒水平震荡仪技术参数

- 1、产品类型：水平旋转摇床，带透明罩，蜂鸣报警，可固定反应板

- 2、运行参数显示：触屏式调节各类参数设置，运行时能同时显示数字与转速。

- 3、运行速度：20-200转/分可调，速度精度±2转。

- 4、定时范围：0-100分钟可调，调节及显示精度为秒。

- 5、运行方式：连续/定时。

- 6、功率：≤15W。

- 7、振荡幅度：≤22mm，偏心回转路径19mm±1mm。

- ●8、可组合反应程序：RPR/TRUST实验反应程序、VDRL-CSF标本反应程序、VDRL-血清标本反应程序

（二）生物安全柜技术参数

1、安全柜基本参数：

★1.1气流模式：100%外排

1.2外部参考尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；（按实际空间要求）

内部参考尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm（按实际空间要求）

1.3操作人数：单人

1.4台面距离地面高度：750mm

●1.5风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

1.6系统排风总量：≥1050m3/h

1.7噪音等级：≤67dB（A）

1.8照明：≥1000lx

1.9过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%，高效过滤器寿命≥8000小时

2、生物安全性：

2.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应≥1×105

2.2产品安全性：菌落数≤5CFU/次

2.3交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

2.4柜体采用10°倾斜角设计

3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用304不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，易于清洁

4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计

5、工作台面材质为304不锈钢，采用盆状式设计，实验有废液溢出，不会流入积液槽中，便于清理

6、脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平

7、前窗玻璃采用钢化玻璃，厚度≥5mm，防爆防紫外线，无反光

8、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并显示过滤器的使用寿命

9、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制

●10、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间。

11、完善的报警系统：玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警

12、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护

12.1安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭

12.2紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启

（三）立式压力蒸汽灭菌器技术参数

- ★1、容积≥100L

- 2、内腔尺寸（直径×L）400×860mm±50mm

- 3、灭菌温度设定范围：105℃～138℃

- 4、溶解温度设定范围：60℃～100℃

- 5、灭菌时间可设范围：0～9999分钟

- 6、脉动次数可设范围：1～6次

- 7、排汽阀开启温度范围：40℃～134℃

- 8、保温温度可设定范围：40℃～134℃

- 9、保温时间可设定范围：0～9999分钟

- 10、预约时间可设定范围：0～9999分钟

- 11、设计压力 -0.1～0.35MPa

- 12、提篮层数：≥2个

- 13、设计使用年限10年（16000次灭菌循环）

- ★14、设备主体采用316L不锈钢材质,腔体壁厚≥2.5mm。具有自动排水功能,程序可设定自动排水。

- 15、微电脑自动控制,液晶文本显示,感应式按键,能够显示设备信息参数及灭菌过程信息。

●16、具备专用废弃物程序：针对袋装液体废弃物和袋装固体废弃物的专用灭菌程序。

- 17、具备安全保护装置：超温自动保护装置、门安全联锁保护、双重超压保护、防干烧保护装置、高低水位双重保护等

- 18、具备设备内置冷凝系统，对灭菌腔内排出的水汽进行冷却处理，避免气溶胶的产生和实验室伤害的发生。

- 19、负责特种设备的注册登记

（四）超高速离心机技术参数

★1、微电脑控制预设：工作程序，离心力、转速、离心时间且LED同步显示。

2、触摸式键盘设定工作参数，具有离心力专用设定键

●3、采用无碳刷交流变频电机驱动。

4、双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全

5、工作程序选择≥15个，用户可自由编程、调用其设定的工作参数，避免重复设定。

★6、加速档/减速档10档以上可选择，最高转速:≥20000rpm

7、具有定速计时功能；点动即瞬时离心功能

8、最大相对离心力 :163840xg

9、转速精度 ：±10rpm

10、温度范围：﹣20℃-40℃

11、同步设定离心力、转速、且同步显示:

12、双层钢制结构，离心腔外喷防腐涂层，避免酸性物质侵蚀

13、自动平衡，不平衡保护，出错或不平衡时，声音信号提示；自动失衡识别，超速保护:

14、非程序运行时，可任意更改参数，无需停机

15、最快升降速度≤15s

16、磁性转子自动识别，无需人工设定转子型号，超速保护并自动显示目前安装的转子最后用过的程序

17、转子静止时预制冷功能；自动待机功能：降到预定温度时，压缩机自动待机，减少能耗，延长压缩机寿命。

18、转子可在121℃高压灭菌2小时以上

19、具有软刹车功能，可有效防止样品重悬，保护敏感样品；多级阻尼减震设计，确保样品离心效果

20、倒计时时间小于1分钟时，以秒为单位计时

●21、下沉式排气，安装过滤装置，预防离心过程中气溶胶污染

22、转子配置：转子根据科室要求提供≥2个规格，如50ml*6，1.5ml*24

（五）超净台技术参数

1、洁净台分类：垂直层流、单面操作

★2、过滤效率:过滤器采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%

3、具有预过滤器，能够拦截大的颗粒物及杂质

4、工作区台面选用304拉丝不锈钢材质

5、控制面板采用轻触式开关

6、显示屏显示内容至少具备：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间

7、洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，具有防脱落设计，行程范围内任意高度悬停

8、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员

9、风机多挡调速

10、具有紫外灯、风机预约定时功能

11、紫外灯开启延时5～20s之间可调

●12、报警系统：前窗开口安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、风速报警

13.外部尺寸：≥1050mm×600mm×1800mm；内部尺寸：≥935mm ×530mm×650mm；

14、额定功率：≥650 W；

15、气流流速：0.30～0.45m/s；

16、前窗玻璃最大开口高度：400mm，±20mm；

17、前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm，±20mm；

18、噪音≤65dB(A)；

19、工作台到地面高度：≥750mm；

20、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

21、LED照明：≥300lx；

●22、洁净等级：ISO5级（ISO Class5）

注：

1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于采购文件的相关要求。

- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当在响应文件中说明调整的理由，且该调整须经评审小组审核认可。

- 3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

- 4、采购文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果采购文件中有标注“★”的技术参数）。

5、供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、产品彩页、技术白皮书(提供其中之一即可)予以证明。否则，评审小组视为对采购文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

二、商务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的配置应与采购文件的要求及其响应文件的采购内容及总体要求偏离表（如果被评审小组接受的话）相一致。若采购文件及响应文件无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

3、供应商须在响应文件中提供以下相应材料扫描件（在有效期内），否则视为商务要求未完全响应。

3.1所报生物安全柜、立式压力蒸汽灭菌器和超净台的医疗器械注册证扫描件；

3.2所报立式压力蒸汽灭菌器的生产企业具有中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器）扫描件。

3.3合同签订之后，供货前，成交供应商须向采购人提供所报其他医疗器械符合以下条件之一的相应材料，否则采购人有权解除合同：

（1）条件一：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供所报医疗器械的医疗器械注册证扫描件（在有效期内）；

（2）条件二：所报产品为第一类医疗器械的，提供所报医疗器械的第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件。

4、本次项目成交供应商须开放本次所投所有设备的数端口并能够与医院现有信息系统连接，其中管理软件终身免费升级的服务，由成交供应商负责。以上所有费用包含在总报价中。

5、技术支持：

5.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

5.2成交供应商负责供货、运输、安装并调试完毕。

5.3如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按采购文件及响应文件承担相应的义务。

5.4成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

- 成交供应商针对本项目所报产品提供至少2年的原厂质保服务，其中针对本项目所报梅毒水平震荡仪提供至少3年的原厂质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。成交供应商保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。原厂质保是指设备制造商提供的质保服务。

- 质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，成交供应商应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等，维修仅收取配件费，不收取上门费及维修费。

7.1成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

7.2售后服务响应时间：如设备出现质量问题，电话响应无法解决，必须在接到报修电话2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题。如需配件，须48小时到位。如不能解决的，质保期内出现质量问题，需提供备机服务。对于无法修复的情况，应更换设备。

8、培训：

8.1成交供应商应对用户的操作人员提供现场培训。

8.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

8.3以上培训费用含在总报价中。

9、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

10、供货地点：马鞍山市（采购人指定地点）

11、合同签订之后，供货前，中标人须向采购人提供所投立式压力蒸汽灭菌器符合以下条件之一的相应材料，否则采购人有权解除合同：

11.1所投产品生产企业的消毒产品生产企业卫生许可证扫描件。

11.2所投产品卫生安全评价报告扫描件。

11.3所投产品在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图。

12、验收：

12.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

12.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

12.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

13、付款方式：合同签订后，项目供货安装调试完毕，自采购人验收合格后，采购人向成交供应商支付合同金额的90%，项目供货并安装调试完毕自采购人验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，采购人向成交供应商支付合同金额的10%。

14、本项目总报价包含了履行合同所有内容的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。