- 一、技术要求

（一）紫外线车

1.紫外线车采用双灯管结构，并可以单独使用，灯臂角度可以180度调节，不用时请垂放关上保护门以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。

2.定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。

3.形式为移动式

4.安全防护分类为I类

5.灯臂长度为：920mm+2mm,灯臂调节角度为0-180度

6.输入功率为：150VA

7.环境温度：5-40C

8.相对温度：80%

9.电源220V+22V 50Hz+1Hz

10.紫外线波长253.7A

11.电流电压220V 50Hz

12.功率2×30W

13.灯臂调节角度ZXC-1型为 0-180°

14.定时范围：1-120分钟，其最大定时误差≤15分钟

（二）电动吸引器

1.采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。

2.大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。

3.设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。

4.采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。

5.配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。

6.手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。

7.整机工作平稳，噪声低，使用寿命长。

8.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

9.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)

10.瞬时抽气速率：≥40L/min

11.噪音：≤60dB（A）

12.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)

（三）十二道自动分析心电图机

1.导联标准12导联、十二道同步采集及记录

2.定标电压1mV±1%

3.标准灵敏度：10mm/mV ±2%

4.增益：1/4、1/2、1、2cm/mV，手动或自动

5.耐极化电压≥±550mV

6.共模抑制比≥103dB

7.频响：0.05～150Hz

8.噪声电平：≤15uVp-p除颤保护

9.时间常数：≥3.2s

10.道间干扰：≤0.5mm

11.基线稳定性灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm

12.温度漂移在5~40℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃

13.内置显示器彩色液晶，显示器≥6.5英寸，分辨率640*480带背光源，可显示心电图坐标网格，并可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数。

14.滤波器具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

15.交流滤波器：50/60Hz ≥20dB

16.漂移滤波器：0.25/0.5Hz ≥3dB

17.肌电滤波器：25/35Hz ≥3dB

18.高频截止滤波器：75/100/150Hz

19.具有抗除颤保护功能

20.具有故障提示功能

21.检查方式标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查

22.记录方式具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；记录相位具有时间连续和同步模式。

23.分析结果自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果。

24.回顾记录按记录键,可打印从按下那一时刻起一定时间段的心电图。

25.心律不齐自动延长记录分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告。

26.分析结果指南具有分析结果指南功能

27.记录日志或报告回看，可打印当天、指定日期或全部心电图日志

28.记录速度：5、10、12.5、25、50mm/s ±3%

●29.记录道数：3 CH、3 CH +1（节律导联）、3 CH +2（节律导联）、6 CH、6 CH +1（节律导联）、12 CH

●30.记录纸内置210mm宽卷纸或折纸都可使用

31.内置存储器主机可存储500组以上的心电图数据

32.外接存储器：SD卡或 U盘存储

●33.输入设备自带全键盘输入，另可外接USB接口键盘输入。

●34.接口类型：RS-232串口×2、USB接口×2、SD卡接口×1、LAN端口×1、ECG信号输出接口×1，等电位端子接口×1，患者导联线接口×1

35.网络功能内置LAN接口或RJ45接口(配备无线网络)

36.电源要求交流：100~240V  50Hz  直流：内置可充电锂电池及充电器

37.直流工作时间可连续使用90分钟（按照IEC 60601-2-51试验方法的12ch记录）；充电时间：从空置状态起，约3小时结束。

（四）床边监护仪

技术要求

1：监护仪外形结构：

1.1：床旁便携监护仪,具备提手

★1.2：≥12 英寸彩色 电熔触摸屏，分辨率达 800*600

1.3：整机无风扇设计

2：监测参数：

★2.1：配置3/5导心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），脉搏（PR）和双通道体温（Temp）参数监测。

2.1.1：ECG, TEMP,SpO2 , NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型

2.2：多导同步心电信号分析心电监测技术

2.3：心电波形扫描速度支持 6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s,

2.4：心电增益标尺包括：×0.125，×0.25, ×0.5，×1，×2，×4 和自动选项

2.5：ST 段测量值单位支持 mV

●2.6：提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个 ST 片段和 ST 参数的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看

●2.7：可提供过去 24 小时心电概览报告查看，可选定异常时段打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果

2.8：提供QT的实时监测，适用于成人，小儿

2.9：采用抗运动和弱灌注血氧技术

2.10：提供SpO2,PR实时监测

2.11：支持指套式血氧探头，支持液体擦拭或浸泡消毒和清洁

2.12：无创血压监测提供至少手动，自动，连续3种以上测量模式，满足临床应用

2.13：无创血压监测适用于成人，小儿

2.14：无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg±20，舒张压10~250mmHg±40，平均压15~260mmHg±40

2.15：提供双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名

●3：3.1：提供一键操作实现报警限自动设置功能，根据病人个体的生命体征测量结果快速设定报警限值

3.2：低功耗，内置可充电可拆卸锂电池，锂电池支持供电不小于4.5小时。

3.3：电池内置插槽式固定，无螺丝固定，支持快速拆卸维护与更换

3.4：具备监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式；

3.5：具备日志功能导出，包括系统状态，故障，异常和技术报警，为设备科设备管理和维度提供支持。

●3.6：具备使用培训功能，在监护仪系统内置培训应用（无需联网），可以实现使用人自主使用培训。

3.7：配至少1台心电图内置打印机；

4.1 每台监护仪配备不锈钢台车1辆、带抽屉、静音轮。

每台配备成人袖带2个、儿童袖带配1个、成人血氧饱和度探头2个、儿童血氧饱和度探头2个、心电图导联线2个

4.2包含电池

（五）多普勒胎心监测仪

1、超声工作频率：2.5MHz超声工作频率与标称额定频率的偏差＜±15%

2、综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度不小于90db。

3、在测量距探头表面距离200mm处的综合灵敏度时，所采用的多普勒频率为：50Hz～100Hz和反射靶速度为：1㎝/s～4㎝/s。

4、空间峰值时间峰值声压：＜1Mpa

5、输出超声功率：＜15mW

6、超声换能器敏感元件的有效面积：1.766 c㎡。

7、连续工作时间：≥8h.

8、数码秒表显示：0~60秒可置零；计时偏差：±1s/30min。

9、主机外型尺寸：138mm×94mm×95mm。

10、输入功率：不大于10+1.5VA。

11、工作制：连续工作制。

二、商务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的配置应与采购文件的要求及其响应文件的采购内容及总体要求偏离表（如果被评审小组接受的话）相一致。若采购文件及响应文件无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

3、供应商须在响应文件中提供所报十二道自动分析心电图机、床边监护仪和多普勒胎心监测仪的医疗器械注册证扫描件（在有效期内），否则视为商务要求未完全响应。

3.1合同签订之后，供货前，成交供应商须向采购人提供所报其他医疗器械符合以下条件之一的相应材料，否则采购人有权解除合同：

（1）所报产品为第二、三类医疗器械的，提供所报医疗器械的医疗器械注册证扫描件（在有效期内）；

（2）所报产品为第一类医疗器械的，提供所报医疗器械的第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件

4、技术支持：

4.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2成交供应商负责供货、运输、安装并调试完毕。

4.3如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按采购文件及响应文件承担相应的义务。

4.4成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

5、成交供应商针对本项目所报床边监护仪提供整机至少5年的原厂质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。其余所报产品提供整机至少3年的原厂质保服务成交供应商保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。原厂质保是指设备制造商提供的质保服务。质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，成交供应商应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

5.1供应商所报床边监护仪设备在国家规定使用年限内提供相关服务（校准及质控服务，并出具响应报告），费用包含在总报价中。

5.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

5.3售后服务响应时间：如设备出现质量问题，电话响应无法解决，必须在接到报修电话2小时内响应，24小时内解决问题。如不能解决的，质保期内出现质量问题，需提供备机服务，满足教学急需。对于无法修复的情况，应更换设备。

6、培训：

6.1成交供应商应对用户的操作人员提供现场培训。

6.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

6.3以上培训费用含在总报价中。

7、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

8、供货地点：马鞍山市（采购人指定地点）

9、验收：

9.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

9.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

9.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

10、付款方式：合同签订后，项目供货安装调试完毕，自采购人验收合格后，采购人向乙方支付合同金额的 90%，项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，甲方向乙方支付合同金额的10%。

11、本项目总报价包含了履行合同所有内容的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。