- 一、技术要求

（一）多频震动排痰机技术要求

1、适用范围：适用于肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。适用人群：成人和儿童。

2、主要构成：由主机、充气背心、连接管（空气导管）

3、机型：成人、儿童一体机，柜式或具备台车，带轮可移动。

●4、显示方式：彩色屏幕，≥7寸。

5、操作方式：触摸操作、飞梭调节。

6、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

★7、压力范围： 0.4kPa~4.0kPa

8、振动频率：自动模式 5Hz~30Hz，步距1Hz，连续可调。手动模式10Hz～60Hz，步距1Hz，连续可调。

●9、手动模式及自定义模式：治疗过程中可以随时更改治疗参数、可对自动模式进行自定义设置。

10、多种自动模式：包括儿童模式、成人模式、老年模式、重症模式等模式；

11、定时时间：1min-60min，连续可调，步长为1min。

●12、手持线控器：治疗过程中一键急停。

13、咳嗽自动暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒-5分钟可调

14、具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续）工作;

15、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥1万条历史治疗信息

16、防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒。

17、连接管（空气导管）内置金属丝支撑

18、充气背心外层可拆卸、可清洗

19、充气背心具有多种规格，配备成人背心2套

（二）手足三人手足熏蒸治疗仪技术要求

1、微电脑控制系统操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示；

2、额定输入功率≥3200W；

●3、独立的三组熏蒸舱，三组蒸汽发生器，三组电控系统，三组消毒系统，每组可独立操控也可同时工作，进行熏蒸；

4、三组熏蒸舱，独立控制时间1-99min可调；

5、治疗机治疗时间控制：治疗总时间可在1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电；

6、治疗机温度：功率控制，12档可调；

7、上水方式:手动,单区加液量：5L；

8、单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸；

9、加热方式为厚膜管状加热器；

●10、防干烧装置：当蒸汽发生器无液体时，不能加热，并有提示信息。

11、臭氧杀菌消毒：

a.开启臭氧消毒功能10min，臭氧浓度应不低于40mg/m³；

b.正常工作是臭氧气体外泄露量0.1mg/m³，误差不超过0.06mg/m³；

12、三区独立控制，时间1-99min可调；

13、具有音乐播放功能（配备U盘）；

（三）空气波压力治疗系统技术要求

适用范围：该产品用于上下肢在进行间歇式气动压迫的过程中，增加患者的静脉血液流速，从而有助于防止出现深静脉血栓症和肺部栓塞。

1、工作时间：连续开机工作时间不应少于72小时。

2、压力模式：

★（1）梯度压力：能够保证脚踝，小腿，大腿血液的单向流动。

（2）圆周压力：充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。

（3）连续压力：压力循环内，先对脚踝充气，保持适当压压力的同时在对小腿腔充气，达到适当压力后再对大腿腔充气，最后三个腔达到各自设定压力后完成压力循环。能避免静脉瓣受损，清空腿部的血液，确保血液流速稳定在一个较高的水平，从而移动更多的血液，达到最佳的DVT预防效果。

●（4）肢体套：手臂三腔、腿部三腔、小腿两腔、足三腔压力套；腿部三腔为分体式气囊，可选择仅做足部或仅做腿部或同时做足部和腿部。所有肢体套为可重复使用。

●（5）一机多通道，可同时完成全身或单独局部工作。

3、脚套的压力模式保证脚底静脉丛的血液清空。

4、血管再充盈检测（VRD）

（1）可针对每位患者的生理情况定制治疗。该系统测量肢体中的血管在被系统加压后血液再充盈所需的时间，然后，在后续的循环中将该时间用作两次加压之间的间歇时间。

（2）血管再充盈检测自动执行，无需人工干预。

（3）在系统第一次启动时达到设定的压力后以及此后每隔三十分钟，都会使用血管再充盈检测方法。

●5、具有下肢动脉平均压、静脉压检测功能

6、过压保护：≤150mmHg

7、显示屏幕：

（1）能够显示不同侧肢体的连接治疗状态。

（2）便于临床医生对病情的观察与研究。

（3）显示实时压力和提示错误、故障信息。

8、报警功能、安全防护具有超压、欠压、脱落等安全提示功能，同时具有语音及屏幕双重报警功能；达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害。显示器可显示故障类型等，如漏气等。

●9、操作部分：自动化一键式启动，机器自动检测肢体动静脉压力，自动设定合理的充气压力，无需人工设定。

10、机体设计：配套台车，具备收纳功能和可调节式床夹，便于携带和安装，实现随时随地血栓预防。空气波压力治疗系统整机重量≤5KG。

11、电池：可充电的锂电池，充满电量的电池通常情况可连续工作6-8小时。

12、配置要求：大号、中号上下肢下压力套各一付及相应连接装置全套使用。

二、商务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的配置应与采购文件的要求及其响应文件的采购内容及总体要求偏离表（如果被评审小组接受的话）相一致。若采购文件及响应文件无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

3、供应商须在响应文件中提供所报多频震动排痰机、手足三人手足熏蒸治疗仪、空气波压力治疗系统的医疗器械注册证扫描件（在有效期内），否则视为商务要求未完全响应。

4、本次项目成交供应商须开放本次所投所有设备的数端口并能够与医院现有信息系统连接，其中管理软件终身免费升级的服务，由成交供应商负责。以上所有费用包含在总报价中。

6、技术支持：

6.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

6.2成交供应商负责供货、运输、安装并调试完毕。

6.3如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按采购文件及响应文件承担相应的义务。

6.4成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7、成交供应商针对本项目所报产品提供至少1年的质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。成交供应商保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，成交供应商应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

7.1成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

7.2售后服务响应时间：如设备出现质量问题，电话响应无法解决，必须在接到报修电话2小时内到达现场，24小时内解决问题。如不能解决的，质保期内出现质量问题，需提供备机服务，满足教学急需。对于无法修复的情况，应更换设备。

8、培训：

8.1成交供应商应对用户的操作人员提供现场培训。

8.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

8.3以上培训费用含在总报价中。

9、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

10、供货地点：马鞍山市（采购人指定地点）

11、验收：

11.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

11.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

11.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

12、付款方式：合同签订后，项目供货安装调试完毕，自采购人验收合格后，采购人向成交供应商支付合同金额的90%，项目供货并安装调试完毕自采购人验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，采购人向成交供应商支付合同金额的10%。

13、本项目总报价包含了履行合同所有内容的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。